附件2：

# 中医定向透药治疗仪 . 技术参数及性能

## 技术参数

- 输出通道：2通道（同时治疗2名患者）；

- 治疗电流：非对称低中频编码电流；

- 控制方式：单键飞梭控制，一键快速操作；

- 四种治疗模式：

  - 非对称定向药物导入；

  - 非对称定向药物导入＋电极保温＋动态磁场；

  - 对称仿生按摩；

  - 对称仿生按摩＋电极保温＋动态磁场；

- 中频载波频率：2000 Hz – 4000 Hz；

- 中频载波波形：三角波；

- 低频调制频率：0 – 150 Hz；

- 低频调制波形：方波；

- 输出强度极限（负载500Ω）：≤100mA（r.m.s）;

- “按摩”状态，负载500Ω，治疗仪在最大输出时，直流分量 ＜ 1V；

- “导入”状态，负载500Ω，治疗仪在最大输出时，直流分量≥ 1V，但 ＜ 20V；

- 负载影响：标准负载阻抗为500Ω；负载阻抗在250Ω - 750Ω变化时，上述参数不受影响；

- 动态磁场：支持；

- 电极保温档位：0 – 5共6级调节；

- 电极保温温度：≤ 60℃；

- 输出电流稳定度：≤ 10%；

- 调幅度范围：100%±5%；

- 输出强度控制：0 - 99共100级步进可调；

- 定时时间控制：00 – 60分钟；

- 工作电源：交流220±22V，50HZ±1Hz；

- 熔断器规格：F1AL250V；

- 连续工作时间：4小时；

- 主机使用期限：6年；

- 电极最大允许输出值：≤ 200 mA （500Ω负载）。

# 配置清单

## 配置清单

| 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 主 机 | 1台 |  |
| 平板电极（含导线） | 2付 | 选配件，需单独购买 |
| 电极导线 | 2根 |  |
| 药垫 | 4只 | 选配件，需单独购买 |
| 绑带 | 2包 | 选配件，需单独购买 |
| 说明书 | 1本 |  |